Załącznik 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SZACUNKU CENOWEGO

Znak sprawy: 1/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SZACUNKU CENOWEGO

Nazwa i adres Zamawiającego

Nabywca: Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, NIP: 725-00-28-902

Odbiorca: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

Projekt "Centrum designu i animacji", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego działania 08.08 Kształcenie zawodowe w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, nr umowy FELD.08.08-IZ.00-053/24.

Nazwa postępowania: Dostawa wyposażenia Pracowni projektowania i

diagnostyki wyrobów tekstylnych i tekstronicznych w ramach projektu „Centrum designu i animacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Kody CPV

38434000-6 Analizatory (np. do testowania wytrzymałości, ścieralności)

8410000-2 Przyrządy pomiarowe

38430000-8 Aparatura do wykrywania i analizy

38970000-5 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

UWAGI OGÓLNE:

Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji przedstawić do akceptacji przedstawiciela Zamawiającego pełniącego nadzór dokumenty potwierdzające spełnienie parametrów technicznych, użytkowych, jakościowych i estetycznych określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

- w przypadku urządzeń wymagających okresowych przeglądów Wykonawca dołączy w formie opisowej zakres oraz harmonogram konserwacji i wymiany pomocniczych elementów składowych wg. instrukcji użytkowania,

- warunki wykonania muszą być spełniane przez cały okres zaprojektowanej trwałości elementów składowych, przy założeniu, że prace konserwacyjne były wykonywane tak, jak zostało to określone na podstawie dostarczonej gwarancji,

- wyposażenie powinno być produktem wysokiej jakości, muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. Nie będą akceptowane elementy niepełnowartościowe,

- wyposażenie (oraz poszczególne surowce i elementy, z których są wykonane) musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych.

- Zamawiający bezwzględnie wymaga, by asortyment zaoferowany przez Wykonawcę w swojej ofercie był oznaczony w sposób bezspornie go identyfikujący.

UWAGA! Zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy własne / producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Zamawiający akceptuje oferty równoważne (produktów równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów, jakościowych i technicznych), m.in. o ile spełnione są minimalne grubości podanych materiałów oraz komponentów. W przypadku oferowania mebli równoważnych należy przedstawić bardzo dokładny opis wraz z nazwą handlowa oraz nazwą producenta.

Zamawiający informuje, iż w razie, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.

Zamówienie obejmuje dostawę, wniesienie, instalację i uruchomienie wyposażenia (jeżeli dotyczy) wszystkich artykułów opisanych w niniejszym dokumencie (dotyczy każdej części).

Gwarancja: min. 3 lata (dot. wszystkich artykułów). Wykonawca może zadeklarować wydłużenie okresu gwarancji – wówczas zostaną mu przyznane dodatkowe punkty w kryterium pozacenowym.

Termin realizacji: 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Zestawienie artykułów:

| Lp. | Nazwa | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | tester pneumatyczny (Burstmatic Bursting) | 1 szt. |
| 2. | Tester ścieralności i mechacenia (Martindale) (9 pól) z pełnym oprzyrządowaniem | 1 szt. |
| 3. | Tkaniny do Martindele (tkanina wełnianina plus filc) | 1 zestaw |
| 4. | urządzenie do badania odporności powierzchniowej tkanin na zwilżanie (Spray Rating Tester) | 1 szt. |
| 5. | urządzenie do badania mechacenia dzianin (ICI Pilling & Snagging Tester 4 positions) | 1 szt. |
| 6. | urządzenie do badania wodoodporności tkanin (Water Proof Water permeability) | 1 szt. |
| 7. | urządzenie do wykrawania próbek (Circular Sample Cutter) | 1 szt. |
| 8. | urządzenie do wykrawania próbek (Circular Sample Cutter) duży rozmiar do Martindale | 1 szt. |
| 9. | urządzenie do wykrawania próbek (Circular Sample Cutter) mały rozmiar do Martindale | 1 szt. |
| 10. | urządzenie do testowania wytrzymałości na rozciąganie (Tenso-Lab 4) | 1 szt. |
| 11. | monitor/klawiatura (wyposażenie komplementarne do Tenso-Lab 4) | 1 szt. |
| 12. | przystawka do przebicia kulką (wyposażenie komplementarne do Tenso-Lab 4) | 1 szt. |
| 13. | głowice (wyposażenie komplementarne do Tenso-Lab 4) | 2 zestawy |
| 14. | szczęki ręcznie zamykane (wyposażenie komplementarne do Tenso-Lab 4) | 1 szt. |
| 15. | urządzenie do testowania przepuszczalności powietrza (Air Tronic) | 1 szt. |
| 16. | urządzenie do badania odporności wybarwień (electric crock meter) | 1 szt. |
| 17. | skala szarości (waciki) do crock meter (dwie: ocena stopnia zabrudzenia bieli, zmiana barwy) | 1 zestaw |
| 18. | tkaniny testowe | 1 zestaw |
| 19. | skomputeryzowane urządzenie do analiza mikroskopowej przędzy i tkaniny (macrolab) | 1 szt. |
| 20. | skomputeryzowane urządzenie do analizy włókien i przędzy (microlab) | 1 szt. |
| 21. | komora klimatyczna | 1 szt. |
| 22. | waga laboratoryjna (sartorius) | 1 szt. |
| 23. | wykrojnik do badania masy powierzchniowej wyrobów włókienniczych (produkt komplementarny do wagi laboratoryjnej) | 1 szt. |
| 24. | urządzenie do badania grubości (Ticknestester) + software z certyfikatem kalibracji | 1 szt. |
| 25. | urządzenie do określania odporności koloru na czyszczenie chemiczne lub pranie (Autowash) z wyposażeniem | 1 szt. |

# Numer 1

| Nazwa Artykułu | tester pneumatyczny (Burstmatic Bursting) | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Przeznaczenie: zaawansowane urządzenie laboratoryjne do badania odporności materiałów na wypychanie (bursting strength) oraz odkształcenia (distension) metodą pneumatyczną, dedykowane dla dzianin, tkanin elastycznych, włóknin, skór oraz materiałów barierowych. - Zgodność z normami: urządzenie umożliwiające realizację badań zgodnie z normami: UNI EN ISO 13938-2, ASTM D3786 lub równoważnymi, wraz z zestawem kopuł pomiarowych o średnicach wymaganych przez przywołane standardy. - Metoda pomiarowa: pneumatyczna (membranowa) z wykorzystaniem elastycznej membrany gumowej o grubości min. 1,5–2,0 mm. - Parametry ciśnienia: zakres pomiarowy min. 0–10 bar; rozdzielczość pomiaru nie gorsza niż 0,001 bar. - Parametry odkształcenia: zakres pomiaru wysokości wypchnięcia min. 0–70 mm z dokładnością min. 0,1 mm. - System detekcji: bezkontaktowy, laserowy pomiar odkształcenia materiału. - Funkcjonalność badawcza: * tryb testu pojedynczego (do zniszczenia próbki), - testy cykliczne (zmęczeniowe/histereza), - badania relacji odkształcenia przez ciśnienie, - programowalna szybkość narastania ciśnienia, czas przytrzymania oraz szybkość odciążania, - możliwość prowadzenia badań bez konieczności stosowania folii kalibracyjnych. - Sterowanie i oprogramowanie: zintegrowany kolorowy ekran dotykowy; wbudowane oprogramowanie typu "stand-alone" (praca bez zewnętrznego komputera); automatyczne generowanie raportów statystycznych i wykresów w formacie PDF. - Komunikacja: pamięć wewnętrzna do zapisu wyników oraz porty eksportu danych (USB, opcjonalnie FTP). - Bezpieczeństwo: obudowa ochronna z przezroczystymi osłonami zapewniająca pełne zabezpieczenie operatora podczas testu; wbudowany system filtracji powietrza. - Wyposażenie dodatkowe (peryferia): - Sprężarka powietrza: jednostka kompatybilna, przystosowana do pracy laboratoryjnej, zapewniająca ciśnienie robocze min. 10 bar oraz stabilny przepływ, wraz z kompletem przyłączy. - Stół laboratoryjny: dedykowana konstrukcja o nośności min. 100 kg, z blatem odpornym na wilgoć i czynniki chemiczne. - Zestaw startowy: komplet akcesoriów, w tym min. 10 sztuk zapasowych membran gumowych. - Zakres usług: dostawa, instalacja, poziomowanie, sprawdzenie szczelności układu pneumatycznego, wykonanie testów funkcjonalnych oraz pełne szkolenie personelu z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia. |  |

# Numer 2

| Nazwa Artykułu | Tester ścieralności i mechacenia (Martindale) (9 pól) z pełnym oprzyrządowaniem | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Typ i pojemność urządzenia: wielostanowiskowy tester do badania ścieralności i mechacenia (typ Martindale), wyposażony w min. 9 niezależnych pól badawczych (stanowisk). - Zastosowanie: wyznaczanie odporności na ścieranie (abrasion) oraz mechacenie i kulkowanie (pilling) tkanin, dzianin, włóknin, wyrobów pończoszniczych oraz skór naturalnych i syntetycznych (testy na sucho i mokro). - Kinematyka ruchu: praca po torze figury Lissajous zgodnie ze standardami międzynarodowymi; dostępne trzy tryby ruchu: - ścieranie (duża figura Lissajous), - mechacenie (mała figura Lissajous), - ruch liniowy (np. do testów wycierania). - Regulacja ścieżki ruchu: zmiana trybu pracy realizowana poprzez system nastawny (min. 3 trzpienie napędowe) z graficznym potwierdzeniem konfiguracji na panelu sterowania. - Prędkości robocze: trzy zdefiniowane prędkości: min. 23,75 / 47,5 / 71,25 obr./min lub parametry równoważne. - Interfejs i sterowanie: kolorowy, dotykowy panel LCD z intuicyjnym menu w języku polskim lub angielskim; graficzna wizualizacja statusu głowic testowych oraz wybranego trybu ruchu. - System zliczania: niezależne programowalne liczniki dla każdego z 9 stanowisk (z możliwością resetowania) oraz licznik zbiorczy; funkcja automatycznego zatrzymania urządzenia po osiągnięciu zadanej liczby cykli/kroków. - Zgodność z normami: konstrukcja umożliwiająca badania zgodnie z: UNI EN ISO 12947 (części 1–4), UNI EN ISO 12945-2, ASTM D4966 oraz ASTM D4970 bez konieczności modyfikacji mechanicznych. - Wyposażenie w zestawie: - komplet min. 9 uchwytów o średnicy 38 mm (do ścierania i pillingu wg ASTM), - komplet min. 9 uchwytów o średnicy 90 mm (do pillingu wg ISO), - dedykowany przyrząd do wykrawania próbek (wycinarka kołowa) o średnicy ok. 140 mm, - pakiet materiałów eksploatacyjnych: tkanina wełniana wzorcowa, pianka poliuretanowa oraz filc wzorcowy. - Wzorce oceny: standardy fotograficzne (zestawy zdjęć porównawczych) do oceny stopnia mechacenia dla tkanin (zgodne z EMPA 991) oraz dla dzianin (zgodne z EMPA 992). - Parametry fizyczne i zasilanie: masa urządzenia do ok. 120 kg; wymiary zewnętrzne nie większe niż ok. 900 x 800 x 500 mm; zasilanie 230 V, 50/60 Hz. - Zakres usług dodatkowych: dostawa, instalacja wraz z poziomowaniem, uruchomienie funkcjonalne oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi oprogramowania, ustawiania parametrów testu i interpretacji wyników. |  |

# Numer 3

| Nazwa Artykułu | Tkaniny do Martindele (tkanina wełnianina plus filc) | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Przeznaczenie: kompletny zestaw materiałów eksploatacyjnych dedykowany do przeprowadzania badań odporności na ścieranie oraz mechacenie i kulkowanie (pilling) metodą Martindale'a. - Tkanina wełniana (abradant): standardowa tkanina wełniana o wysokiej powtarzalności parametrów, w pełni zgodna z wymogami normy ISO 12947-1 lub równoważnej; przeznaczona do stosowania jako materiał trący. - Filc wełniany (podkład): tkany filc wełniany o gramaturze min. 750 g/m2 (±50 g/m2) oraz grubości min. 2 mm ± 0,2 mm ,zapewniający odpowiednią elastyczność i podparcie próbek zgodnie z wymogami normatywnymi. - Pianka poliuretanowa: arkusze pianki poliuretanowej o gęstości min. 30 kg/m3 ± 2 kg/m3 i grubości ok. 3 mm, dedykowane do stabilizacji próbek podczas testu. - Zgodność materiałowa: zestaw musi zapewniać pełną kompatybilność z uchwytami i stolikami testera Martindale'a opisanego w pozycji 2 oraz umożliwiać zachowanie powtarzalności wyników badań. - Certyfikacja: materiały dostarczane z deklaracją zgodności z przywołanymi normami ISO/ASTM. |  |

# Numer 4

| Nazwa Artykułu | urządzenie do badania odporności powierzchniowej tkanin na zwilżanie (Spray Rating Tester) | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Przeznaczenie: laboratoryjny przyrząd do wyznaczania odporności tkanin na zwilżanie powierzchniowe (test natryskowy) metodą wizualną. - Zgodność z normami: konstrukcja i parametry w pełni zgodne z wymaganiami norm UNI EN ISO 4920, AATCC 22 oraz BS 4323 (część 26) lub równoważnych. - Geometria pomiarowa: uchwyt próbki (pierścień mocujący) ustawiony pod stałym kątem 45° względem podstawy urządzenia. - Układ zraszający: system składający się z lejka (szklanego lub tworzywowego) oraz znormalizowanej dyszy natryskowej (sitka) o precyzyjnie określonej geometrii otworów, zapewniającej powtarzalny rozkład kropel wody. - Konstrukcja: stabilna, odporna na korozję konstrukcja nośna, gwarantująca zachowanie stałej odległości między dyszą a środkiem powierzchni testowanej próbki. - Wyposażenie standardowe: - menzurka/zlewka o pojemności min. 500 ml do odmierzania wody destylowanej, - zestaw standardowych fotografii referencyjnych (wzorców ocen) zgodnie z normą UNI EN ISO 4920, - pakiet startowy bibuły (papieru bibułkowego) o odpowiedniej chłonności. - Infrastruktura: w zestawie dedykowany, stabilny stół laboratoryjny o wymiarach i nośności dopasowanych do bezpiecznego posadowienia i obsługi urządzenia. - Zakres usług: * dostawa urządzenia wraz z montażem na wskazanym stanowisku, - przeprowadzenie testu funkcjonalnego potwierdzającego poprawność przepływu i kąta natrysku, - szkolenie personelu obejmujące bezpieczną obsługę, procedurę badania, interpretację wyników na podstawie wzorców oraz podstawowe czynności konserwacyjne. |  |

# Numer 5

| Nazwa Artykułu | urządzenie do badania mechacenia dzianin (ICI Pilling & Snagging Tester 4 positions) | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Typ urządzenia: 4-stanowiskowy laboratoryjny tester skrzynkowy do wyznaczania odporności na pilling (mechacenie) oraz snagging (zaciąganie) dzianin i tkanin. - Konstrukcja robocza: cztery niezależne skrzynki badawcze zamontowane na wspólnym stelażu, umożliwiające jednoczesne prowadzenie do czterech testów. - Zgodność z normami: urządzenie umożliwiające badania zgodnie z normami: UNI EN ISO 12945-1, BS 5811, TWC TM152, M&S P18A, ICI 444, ADIDAS 4.08/4.25 lub równoważnymi. - Parametry napędu: trzy prędkości obrotowe (min. 30, 60 oraz 90 obr./min) lub płynna regulacja w tym zakresie; funkcja automatycznego zatrzymania po osiągnięciu zadanej liczby cykli. - Sterowanie: elektroniczny licznik cykli z możliwością zaprogramowania do min. 999 999 obrotów. - Bezpieczeństwo: stabilna konstrukcja wyposażona w przezroczystą osłonę bezpieczeństwa chroniącą operatora przed wirującymi elementami (skrzynkami). - Wykończenie wnętrza: skrzynki wyłożone wymiennymi panelami korkowymi o znormalizowanych parametrach technicznych. - Wyposażenie standardowe (zestaw startowy): - komplet min. 16 rurek poliuretanowych (po 4 na każdą pozycję), - zestaw zapasowych paneli korkowych do wszystkich skrzynek, - specjalistyczna taśma montażowa PVC, - przyrząd do montażu próbek na rurkach (zestaw montażowy), - komplet akcesoriów do badania zaciągania (zestaw znormalizowanych gwoździ/punktów zaczepowych). - Wzorce oceny: zestaw standardowych fotografii referencyjnych do oceny stopnia mechacenia dla tkanin (np. SM 50) oraz dla dzianin (np. SM 54). - Infrastruktura: dedykowany, stabilny stół laboratoryjny o wzmocnionej konstrukcji, przystosowany do masy i drgań urządzenia. - Zakres usług: dostawa, instalacja, podłączenie elektryczne, test funkcjonalny oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi, interpretacji wyników i konserwacji. |  |

# Numer 6

| Nazwa Artykułu | urządzenie do badania wodoodporności tkanin (Water Proof Water permeability) | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Przeznaczenie: laboratoryjne urządzenie do badania odporności materiałów tekstylnych (tkanin, dzianin, włóknin), materiałów powlekanych oraz barierowych i medycznych na przenikanie wody metodą hydrostatyczną. - Zgodność z normami: urządzenie umożliwiające wykonywanie badań zgodnie z normami: ISO 811, ISO 20811, AATCC TM 127, ISO 1420 (metoda A), BS 2823, BS EN 3424 (część 26), DIN 53886, AFNOR G-07 057, UNI 5123 lub równoważnymi. - Zakres pomiarowy: pomiar ciśnienia słupa wody w zakresie do min. 9 999 mm H2O z rozdzielczością odczytu min. 1 mm H2O - Dokładność: zgodna z wymaganiami przywołanych norm przedmiotowych (ISO/EN/AATCC). - Tryby badawcze: obsługa badań dynamicznych (liniowe narastanie ciśnienia) oraz badań statycznych (utrzymywanie stałego ciśnienia przez określony czas). - Regulacja ciśnienia: elektroniczny układ sterowania umożliwiający regulację prędkości narastania słupa wody w zakresie min. 1–100 cm/min; zdefiniowane nastawy standardowe: 2 cm/min, 10 cm/min oraz 60 cm/min. - Obszar testowy: standardowa powierzchnia badawcza min. 100 cm2; konstrukcja umożliwiająca opcjonalne stosowanie adapterów dla powierzchni 10 cm2, 26 cm2 i 28 cm2. - Parametry próbek: możliwość badania materiałów o grubości do min. 30 mm; szczelny uchwyt zapewniający równomierne obciążenie próbki. - Sterowanie i interfejs: kolorowy ekran dotykowy do konfiguracji testów i wizualizacji wyników; funkcja automatycznego zapisu wyników, pomiaru ciśnienia w momencie penetracji oraz czasu nieprzemakalności (w teście statycznym do min. 6 000 minut). - Budowa układu: zbiornik wody o pojemności ok. 5 litrów wyposażony w zawór spustowy oraz ręczny system odpowietrzania układu. - Konstrukcja: stabilna, wolnostojąca obudowa laboratoryjna o masie ok. 50 kg i wymiarach ok. 540 × 540 × 1700 mm lub równoważnych. - Zasilanie: 230 V AC, 50/60 Hz. - Zakres dostawy i usług: * urządzenie podstawowe z uchwytem 100 cm2 i dokumentacją techniczną, - instalacja, uruchomienie oraz testy funkcjonalne układu ciśnieniowego w siedzibie użytkownika, - szkolenie personelu w zakresie obsługi, przygotowania próbek, doboru parametrów wg norm oraz konserwacji urządzenia. |  |

# Numer 7

| Nazwa Artykułu | urządzenie do wykrawania próbek (Circular Sample Cutter) | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Przeznaczenie: ręczny przyrząd laboratoryjny do precyzyjnego i powtarzalnego wykrawania próbek kołowych z materiałów płaskich (tekstylia, dzianiny, włókniny, papier, skóra, filc). - Powierzchnia wykrawania: standardowa powierzchnia cięcia wynosząca min. 100 cm2 (co odpowiada średnicy ok. 113 mm) lub równoważna, dedykowana do wyznaczania masy powierzchniowej (gramatury). - Mechanizm tnący: układ wyposażony w min. 4 wymienne ostrza wykonane z wysokogatunkowej stali, rozmieszczone obwodowo dla zapewnienia czystej krawędzi cięcia bez strzępienia materiału. - Maksymalna grubość cięcia: możliwość wykrawania materiałów o grubości do min. 5 mm (zależnie od gęstości materiału). - Obsługa: ergonomiczny uchwyt umożliwiający wykonanie pełnego wycięcia próbki poprzez obrót głowicy o niewielki kąt (system 1/4 obrotu lub równoważny). - Bezpieczeństwo: zintegrowana blokada mechaniczna (bezpiecznik) uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie ostrzy w pozycji spoczynkowej. - Konstrukcja: solidny korpus wykonany z metalu (np. aluminium anodowane lub stal) zapewniający stabilność i trwałość przy intensywnej eksploatacji. - Wyposażenie standardowe: * dedykowana podkładka (mata) do cięcia o odpowiedniej strukturze, chroniąca ostrza przed przedwczesnym stępieniem, - zestaw startowy min. 10 sztuk zapasowych ostrzy stalowych. |  |

# Numer 8

| Nazwa Artykułu | urządzenie do wykrawania próbek (Circular Sample Cutter) duży rozmiar do Martindale | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Przeznaczenie: ręczne urządzenie laboratoryjne do precyzyjnego wykrawania próbek kołowych o dużej średnicy, dedykowane specjalnie do przygotowywania materiałów do badań mechacenia (pilling) oraz ścieralności metodą Martindale. - Średnica wykrawania: min. 140 mm lub równoważna (zgodna z wymogami normy ISO 12945-2 oraz ISO 12947-1 dla próbek badanych i abradantu). - Mechanizm tnący: głowica wyposażona w min. 4 wymienne ostrza wykonane ze stali hartowanej, zapewniające gładkie krawędzie cięcia bez zaciągnięć włókien. - Maksymalna grubość materiału: możliwość cięcia materiałów o grubości do min. 10 mm (umożliwia jednoczesne wycinanie tkaniny wraz z podkładem z pianki lub filcu). - Konstrukcja: solidny, metalowy korpus o ergonomicznym kształcie, zapewniający stabilność i powtarzalność wymiarową wycinanych próbek. - Bezpieczeństwo: wbudowany mechanizm blokady ostrzy (bezpiecznik), chroniący operatora przed skaleczeniem podczas przechowywania lub przenoszenia urządzenia. - Wyposażenie standardowe: - zestaw startowy min. 10 sztuk zapasowych ostrzy, - dedykowana mata (podkładka) do cięcia o wysokiej gęstości, chroniąca ostrza przed stępieniem. - Kompatybilność: parametry techniczne w pełni dostosowane do wymogów oprzyrządowania testera Martindale opisanego w pozycji nr 2. |  |

# Numer 9

| Nazwa Artykułu | urządzenie do wykrawania próbek (Circular Sample Cutter) mały rozmiar do Martindale | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Przeznaczenie: ręczne urządzenie laboratoryjne do precyzyjnego wykrawania próbek kołowych o małej średnicy, przeznaczone do przygotowywania próbek mocowanych w górnych uchwytach testera Martindale (badania ścieralności). - Średnica wykrawania: 38 mm (zgodna z wymogami normy ISO 12947-1, ASTM D4966 oraz ASTM D4970). - Mechanizm tnący: głowica wyposażona w wymienne ostrza wykonane ze stali o wysokiej twardości, gwarantujące czyste cięcie bez strzępienia krawędzi materiału, co jest kluczowe dla prawidłowego zamocowania w uchwytach. - Konstrukcja: kompaktowy, metalowy korpus o wysokiej wytrzymałości, zapewniający osiowość i precyzję wymiarową wycinanych krążków. - Bezpieczeństwo: zintegrowana osłona/blokada ostrzy zabezpieczająca dłonie operatora przed przypadkowym skaleczeniem. - Wyposażenie standardowe: - zestaw startowy min. 10 sztuk zapasowych ostrzy stalowych, - dedykowana podkładka (mata) do cięcia chroniąca mechanizm tnący. - Kompatybilność: wymiary próbek w pełni zgodne z systemem mocowania uchwytów 38 mm testera Martindale opisanego w pozycji nr 2. |  |

# Numer 10

| Nazwa Artykułu | urządzenie do testowania wytrzymałości na rozciąganie (Tenso-Lab 4) | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Typ urządzenia: profesjonalna, jednokolumnowa zrywarka laboratoryjna o wysokiej sztywności, działająca w systemie CRE (stała szybkość wydłużania), dedykowana do kompleksowych badań wytrzymałościowych tekstyliów i materiałów technicznych. - Przeznaczenie: wyznaczanie siły zrywającej, wydłużenia przy zerwaniu, wytrzymałości szwów, odporności na rozdzieranie oraz badania przebicia (perforacji) i testów cyklicznych (histereza). - Parametry siły i dokładność: - Obsługa wymiennych głowic pomiarowych (np. 500 N i 5 kN). - Klasa dokładności: 0,5 zgodnie z normą ISO 7500-1. - Dokładność pomiaru siły: min. ± 0,03%. - Zakres ruchu i precyzja: - Przesuw pionowy głowicy (skok): min. 900 mm. - Rozdzielczość pozycjonowania: min. 0,0001 mm. - Zakres prędkości przesuwu: od min. 0,001 do min. 1800 mm/min. - System sterowania i elektronika: - Zintegrowany (wbudowany) komputer PC sterujący pracą silnika i akwizycją danych. - Automatyczne rozpoznawanie podłączonych głowic pomiarowych oraz akcesoriów (szczęk/uchwytów). - Automatyczne naprężenie wstępne próbki zadawane programowo. - Oprogramowanie: zaawansowany system analityczny z biblioteką gotowych procedur badawczych wg norm międzynarodowych (ISO, ASTM, BS, DIN, JIS, M&S, NEXT); możliwość tworzenia własnych cykli badawczych; eksport danych i generowanie raportów PDF. - Bezpieczeństwo: przezroczysta osłona ochronna obszaru roboczego; system alarmowy zapobiegający przeciążeniu głowic; wyłącznik awaryjny (Emergency Stop). - Infrastruktura: urządzenie dostarczane wraz ze stabilnym stołem laboratoryjnym o nośności min. 130 kg. - Zakres usług: instalacja, wypoziomowanie, sprawdzenie szczelności układu (jeśli dotyczy), testy funkcjonalne oraz pełne szkolenie personelu. |  |

# Numer 11

| Nazwa Artykułu | monitor/klawiatura (wyposażenie komplementarne do Tenso-Lab 4) | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Przeznaczenie: zestaw peryferyjny dedykowany do bezpośredniej obsługi zintegrowanego systemu komputerowego zrywarki laboratoryjnej, umożliwiający konfigurację testów, podgląd wyników w czasie rzeczywistym oraz zarządzanie bazą danych. - Monitor: - Przekątna ekranu: min. 23–24 cale. - Technologia matrycy: LED/LCD z szerokimi kątami widzenia. - Rozdzielczość: min. Full HD (1920 x 1080 px). - Złącza: kompatybilne z wyjściem wideo jednostki sterującej zrywarki (np. HDMI/DisplayPort). - Funkcje: regulacja kąta pochylenia (tilt) dla zapewnienia ergonomii pracy operatora. - Klawiatura i mysz: - Klawiatura: pełnowymiarowa, układ klawiszy QWERTY PL, konstrukcja odporna na intensywne użytkowanie laboratoryjne. - Mysz: optyczna, wyposażona w min. dwa przyciski oraz rolkę przewijania (scroll). - Interfejs: USB (przewodowe dla zapewnienia stabilności połączenia w środowisku badawczym). - Kompatybilność: pełna integracja z systemem operacyjnym i oprogramowaniem sterującym zrywarki opisanym w pozycji nr 10. - Montaż: zestaw przystosowany do posadowienia na dedykowanym stole laboratoryjnym dostarczanym wraz z urządzeniem głównym. |  |

# Numer 12

| Nazwa Artykułu | przystawka do przebicia kulką (wyposażenie komplementarne do Tenso-Lab 4) | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Przeznaczenie: specjalistyczne akcesorium do zrywarki Tenso-Lab 4, służące do wyznaczania odporności materiałów na przebicie (siła wielokierunkowa) oraz wydłużenia przy przebiciu; dedykowane szczególnie dla dzianin, materiałów elastycznych, włóknin oraz tkanin technicznych. - Metoda badawcza: pomiar siły potrzebnej do mechanicznego przebicia próbki zamocowanej w pierścieniu za pomocą stalowej, polerowanej kuli poruszającej się w pionie ze stałą prędkością. - Zgodność z normami: konstrukcja umożliwiająca przeprowadzanie badań zgodnie z normami: ASTM D3787, ISO 3303-1, EN 12332-1 lub równoważnymi. - Elementy robocze: * Dolny pierścień mocujący próbkę o znormalizowanej średnicy wewnętrznej, zapewniający stabilne trzymanie materiału bez efektu poślizgu. - Górny trzpień naciskowy zakończony kulą ze stali hartowanej o średnicy 25,4 mm (1 cal) lub 38 mm (zgodnie z wymaganiami metody badawczej). - Montaż i integracja: * System szybkiego montażu (typu sworzniowego lub śrubowego) zapewniający pełną osiowość układu względem osi ruchu głowicy pomiarowej. - Pełna kompatybilność z oprogramowaniem zrywarki – automatyczne obliczanie siły szczytowej przebicia oraz ugięcia (distension). - Materiał wykonania: stal wysokogatunkowa, polerowana, odporna na korozję i uszkodzenia mechaniczne wynikające z kontaktu z twardymi próbkami. |  |

# Numer 13

| Nazwa Artykułu | głowice (wyposażenie komplementarne do Tenso-Lab 4) | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Przeznaczenie: precyzyjne czujniki siły (ogniwa obciążnikowe) dedykowane do współpracy ze zrywarką Tenso-Lab 4, umożliwiające pomiar sił rozciągających, ściskających i przebijających w szerokim zakresie materiałowym. - Zakresy pomiarowe (2 zestawy): - Głowica niskiego zakresu: min. 500 N– dedykowana do precyzyjnych badań przędzy, pojedynczych włókien oraz lekkich tkanin i dzianin. - Głowica wysokiego zakresu: min. 5000 N – dedykowana do badań tkanin technicznych, materiałów barierowych, pasów oraz testów wytrzymałości szwów. - Klasa dokładności: klasa 0,5 zgodnie z normą ISO 7500-1 (zapewniająca błąd pomiaru poniżej 0,5% w szerokim zakresie pracy). - System rozpoznawania: funkcja Plug & Play – automatyczna identyfikacja głowicy przez oprogramowanie systemowe zrywarki wraz z automatycznym załadowaniem parametrów kalibracyjnych i limitów bezpieczeństwa. - Montaż: system szybkiej wymiany (Easy-Change) pozwalający na zmianę głowicy w czasie ok. 10 sekund bez użycia narzędzi, zapewniający powtarzalną osiowość pomiaru. - Zabezpieczenia: zintegrowany system elektronicznej ochrony przed przeciążeniem mechanicznym, minimalizujący ryzyko uszkodzenia czujnika przy przekroczeniu zakresu nominalnego. - Certyfikacja: każda głowica dostarczana z indywidualnym świadectwem kalibracji/wzorcowania potwierdzającym spójność pomiarową. |  |

# Numer 14

| Nazwa Artykułu | szczęki ręcznie zamykane (wyposażenie komplementarne do Tenso-Lab 4) | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Typ akcesorium: zestaw uniwersalnych szczęk (uchwytów) zaciskowych z ręcznym mechanizmem zamykania, dedykowanych do badań wytrzymałościowych tkanin, dzianin, taśm oraz innych materiałów płaskich. - Mechanizm zaciskowy: ręczny system śrubowy lub dźwigniowy, umożliwiający precyzyjną kontrolę siły docisku próbki w celu wyeliminowania zjawiska poślizgu w szczękach podczas testu. - Nośność (wytrzymałość): przystosowane do pracy z siłami obciążenia do min. 5 kN, w pełni kompatybilne z zakresem głowicy pomiarowej zrywarki. - Wymienne wkładki (szczęki): * Powierzchnia robocza wkładek: min. 50 mm x 50 mm lub większa (zgodnie z wymogami norm dla metody paskowej). - Rodzaj wykończenia: wkładki stalowe z nacięciami (faliste/ząbkowane) zapewniające pewny chwyt materiałów tekstylnych lub wkładki gumowane do materiałów delikatnych i folii. - Zgodność z normami: konstrukcja uchwytów umożliwia realizację badań zgodnie z normami: ISO 13934-1 (metoda paskowa), ISO 13934-2 (metoda grab), ISO 13935 (wytrzymałość szwów), ASTM D5034, ASTM D5035 lub równoważnymi. - System montażu: szybkozłącze kompatybilne z gniazdem montażowym zrywarki Tenso-Lab 4, zapewniające idealną osiowość i stabilność uchwytów względem kierunku rozciągania. - Materiał wykonania: stal hartowana o wysokiej wytrzymałości z powłoką antykorozyjną, zapewniająca długotrwałą eksploatację w warunkach laboratoryjnych. |  |

# Numer 15

| Nazwa Artykułu | urządzenie do testowania przepuszczalności powietrza (Air Tronic) | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Przeznaczenie: laboratoryjne urządzenie do precyzyjnego wyznaczania przepuszczalności powietrza (prędkości przepływu w pionie) przez różnorodne materiały płaskie: tkaniny, dzianiny, włókniny (w tym przemysłowe i filtracyjne), sztuczną skórę, filc, aksamit oraz papier. - Zgodność z normami: urządzenie umożliwiające badania zgodnie z normami: UNI EN ISO 9237, UNI EN ISO 9073-15, UNI EN ISO 7231, ASTM D737, JIS L 1096 (metoda A), NWSP 070.1 RO (15), GB/T 5453/13764 lub równoważnymi. - Zakres pomiarowy przepływu: min. 50 – 5800 l/h lub szerszy. - Zakres ciśnienia testowego: min. 0 – 2500 Pa z systemem automatycznej stabilizacji ciśnienia podczas trwania pomiaru. - Powierzchnie badawcze: zestaw wymiennych głowic/reduktorów obejmujący podstawową powierzchnię min. 100 cm² oraz reduktory o powierzchniach: 50, 20, 10, 5 oraz 2 cm². - System ssący i akustyka: zintegrowana wewnątrz urządzenia jednostka ssąca zapewniająca niski poziom hałasu podczas badania (poniżej 50 dB). - Interfejs i sterowanie: sterowanie za pomocą kolorowego ekranu dotykowego; elektroniczny odczyt parametrów i wyników w czasie rzeczywistym. - Funkcje analityczne: oprogramowanie umożliwiające automatyczną kalkulację rozmiarów porów (szczególnie dla włóknin) oraz generowanie statystyk z serii pomiarowych. - Dokumentacja wyników: wbudowana drukarka termiczna do natychmiastowego wydruku raportów i statystyk z badań. - Obsługa materiałów grubych: specjalistyczne kołnierze umożliwiające badanie próbek o grubości do min. 20 mm oraz ciężkich tkanin przemysłowych. - Weryfikacja i kalibracja: zestaw zawiera dedykowaną płytkę kalibracyjną do okresowej kontroli poprawności wskazań urządzenia. - Zakres usług i instalacji: * dostawa i posadowienie urządzenia na stabilnym stole laboratoryjnym (stół w zestawie), - wypoziomowanie oraz sprawdzenie szczelności układu pneumatycznego, - podłączenie do niezbędnych mediów i wykonanie pełnego testu funkcjonalnego, - szkolenie personelu z zakresu bezpiecznej obsługi, konfiguracji parametrów, doboru akcesoriów oraz interpretacji wyników. |  |

# Numer 16

| Nazwa Artykułu | urządzenie do badania odporności wybarwień (electric crock meter) | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Napęd i sterowanie: urządzenie z napędem elektrycznym (wyklucza się napęd ręczny); wyposażone w elektroniczny licznik cykli z zakresem min. do 9999 oraz funkcję automatycznego zatrzymania po osiągnięciu zadanej wartości. - Prędkość pracy: stała, wynosząca min. 1 cykl na sekundę (±5%). - Elementy robocze (wymienne): urządzenie wyposażone fabrycznie w dwa rodzaje palców trących: - Palec cylindryczny: o średnicy min. 16 mm. - Palec prostokątny: o wymiarach min. 19 × 25,4 mm. - Siła docisku: stała siła nacisku roboczego wynosząca min. 9 N, uzyskiwana konstrukcyjnie bez konieczności stosowania zewnętrznych obciążeń lub adapterów. - Zgodność z normami: konstrukcja umożliwiająca badania w pełnej zgodności z normami: UNI EN ISO 105-X12, AATCC 8, AATCC 165, M&S C8, NEXT 6 lub równoważnymi. - Kompatybilność materiałowa: system mocowania przystosowany do standardowych tkanin testowych (crocking cloth) zgodnych z ISO 105 F09 oraz AATCC. - Dokumentacja i kalibracja: wymagany aktualny raport kalibracyjny potwierdzający siłę nacisku 9 N oraz stabilność parametrów; instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. - Zasilanie: 230 V AC, 50/60 Hz. - Wyposażenie startowe: zestaw standardowych tkanin bawełnianych do testów tarcia. |  |

# Numer 17

| Nazwa Artykułu | skala szarości (waciki) do crock meter (dwie: ocena stopnia zabrudzenia bieli, zmiana barwy) | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Kompatybilność: produkt dedykowany do interpretacji wyników uzyskanych na urządzeniu typu Crockmeter opisanym w pozycji 16. - Przeznaczenie: profesjonalny zestaw wzorców fotograficznych/tekstylnych służący do wizualnej oceny wyników testów odporności wybarwień po badaniu tarcia (Crockmeter). - Skład zestawu: komplet obejmujący dwie niezależne skale: - Skala do oceny zmiany barwy: służąca do określania stopnia utraty koloru próbki badanej. - Skala do oceny stopnia zabrudzenia (przeniesienia barwy): służąca do oceny intensywności zabrudzenia białej tkaniny testowej (tzw. "wacików"/crocking cloths). - Zgodność z normami: wzorce wykonane i certyfikowane zgodnie z międzynarodowymi standardami: ISO 105-A02 (zmiana barwy) oraz ISO 105-A03 (stopień zabrudzenia) lub równoważnymi (np. AATCC). - Zakres oceny: stopnie od 1 do 5 (z uwzględnieniem kroków połowicznych), gdzie 5 oznacza brak zmian/zabrudzenia, a 1 oznacza maksymalną zmianę/zabrudzenie. - Tkaniny bawełniane do tarcia (Crocking Cloths): docięte kawałki lub metraż, zgodne z ISO 105-F09 oraz AATCC. - Wykonanie: precyzyjnie zdefiniowane pola kolorystyczne o wysokiej trwałości, umieszczone w ochronnym etui zabezpieczającym przed wpływem światła i zabrudzeniami zewnętrznymi. |  |

# Numer 18

| Nazwa Artykułu | tkaniny testowe | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Przeznaczenie: Zestaw materiałów tekstylnych (tkanin, dzianin włóknin) do celów szkoleniowych: - ilości nie mniejsza niż 5 mb w gatunku; - gramaturze do 40 do 1000 gram/m2 - Zestaw powinien zawierać: tkanina poliamidowa, tkanina poliamidowa PA 6.6 typu CORURA, tkanina poliestrowa, tkanina powlekana PU, tkanina drukowana, tkanina z apreturą wodoodporną, tkanina z membraną, dzianina bawełniana, tkanina wełniana, dzianina bawełniana z elastanem, dzianina poliamidowa, dzianina poliestrowa, dzianina wełniana; - materiały powinny być dostarczone ze specyfikacją techniczną za - Ilość materiału w zestawie: 50 mb |  |

# Numer 19

| Nazwa Artykułu | skomputeryzowane urządzenie do analiza mikroskopowej przędzy i tkaniny (macrolab) | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Przeznaczenie: zaawansowany, skomputeryzowany system optyczny do analizy struktury tkanin, dzianin oraz przędz, umożliwiający szczegółową inspekcję splotów, gęstości oraz wykrywanie wad materiałowych w skali makro. - Układ optyczny: obiektyw makro z funkcją płynnego powiększenia (zoom), zapewniający szerokie pole widzenia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej głębi ostrości, niezbędnej do analizy powierzchniowej materiałów tekstylnych. - Rejestracja obrazu: wysokorozdzielcza kamera cyfrowa (min. 5 MP) z szybkim interfejsem USB 3.0, pozwalająca na przechwytywanie obrazów o wysokiej wierności detali i kolorów bezpośrednio na dysk komputera. - Oświetlenie próbki: zintegrowany system oświetlenia LED (np. pierścieniowy lub boczny incydentalny) z płynną regulacją natężenia, eliminujący cienie i podkreślający strukturę splotu badanej próbki. - Funkcjonalność oprogramowania (Software): - Pomiary gęstości: automatyczne lub półautomatyczne zliczanie nitek osnowy i wątku (lub rządków i kolumienek w dzianinie) na zadanej jednostce długości (cm/cal). - Analiza przędzy: pomiar owłosienia, średnicy oraz regularności przędzy bezpośrednio na powierzchni tkaniny lub w formie luźnej. - Narzędzia geometryczne: precyzyjne pomiary odległości, pól powierzchni, kątów oraz krzywizn. - Archiwizacja: tworzenie bazy danych próbek wraz z dokumentacją fotograficzną i opisem technicznym. - Raportowanie: funkcja automatycznego generowania raportów z badań (format PDF/Excel), zawierająca statystyki, miniatury zdjęć oraz porównania z parametrami referencyjnymi. - Konstrukcja: stabilny statyw kolumnowy z precyzyjnym mechanizmem ogniskowania (śruba mikrometryczna) oraz duży stolik przedmiotowy umożliwiający badanie fragmentów wyrobów gotowych. - Wyposażenie: dedykowana jednostka komputerowa z monitorem o wysokiej rozdzielczości, oprogramowanie analityczne oraz wzorzec kalibracyjny do okresowej weryfikacji dokładności pomiarów. |  |

# Numer 20

| Nazwa Artykułu | skomputeryzowane urządzenie do analizy włókien i przędzy (microlab) | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Przeznaczenie: zaawansowany, skomputeryzowany system mikroskopowy dedykowany do precyzyjnej analizy włókien i przędz, umożliwiający identyfikację surowców, analizę składu procentowego mieszanek oraz pomiary morfometryczne w skali mikro. - Układ optyczny (Mikroskop): - Korpus trinokularowy typu Siedentopf z regulacją rozstawu źrenic bez utraty ostrości. - System oświetlenia Koehlera (min. 20 W) zapewniający optymalny kontrast fazowy i wysoką jakość mikrofotografii. - Zintegrowany filtr polaryzacyjny dla lepszej wizualizacji struktur krystalicznych włókien syntetycznych. - Powiększenie na ekranie w zakresie od min. 195x do ok. 2830x. - System rejestracji obrazu: - Cyfrowa kamera kolorowa o wysokiej rozdzielczości min. 16 MP (np. 4648 x 3506 px). - Sensor typu CMOS (min. 1/2.33”) z technologią odwzorowania barw Ultra Fine Color Engine. - Szybki interfejs przesyłu danych USB 3.0. - Funkcjonalność oprogramowania (Software): - Analiza włókien: automatyczny i ręczny pomiar grubości (średnicy) pojedynczych włókien w mikronach. - Analiza mieszanek: identyfikacja i obliczanie procentowego udziału poszczególnych włókien w przędzy lub materiale. - Pomiary przekrojowe: analiza kształtu przekroju poprzecznego, pomiar powierzchni oraz obwodu włókien. - Baza danych: zintegrowany atlas (baza danych) fotografii referencyjnych włókien naturalnych i syntetycznych (widok podłużny i przekrój). - Jednostka sterująca: zestaw komputerowy z monitorem o wysokiej rozdzielczości, oprogramowaniem analitycznym oraz bazą danych standardów przemysłowych. - Wyposażenie dodatkowe: - Kompletny zestaw do przygotowywania próbek (preparatyki) mikroskopowych. - Precyzyjny stolik przedmiotowy z regulacją mikrometryczną. - Dedykowany stół laboratoryjny o nośności min. 100 kg. - Zakres usług: dostawa, instalacja, kalibracja systemowa (wzorzec mikrometryczny), testy funkcjonalne oraz szkolenie personelu z zakresu preparatyki i analizy wyników. |  |

# Numer 21

| Nazwa Artykułu | komora klimatyczna | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Przeznaczenie: laboratoryjna komora klimatyczna do precyzyjnego kondycjonowania próbek włókien, przędz, tkanin i wyrobów gotowych w stabilnych warunkach temperatury i wilgotności. - Zgodność z normami: urządzenie musi zapewniać parametry środowiskowe zgodne z wymaganiami normy UNI EN ISO 139 (atmosfery standardowe do kondycjonowania i badania tekstyliów, np. 20 ± 2 °C / 65 ± 4 % RH) oraz ASTM D1776 lub równoważnych. - Zakres temperatury: regulacja w zakresie od min. +8 °C do min. +80 °C; dokładność stabilizacji min. ±0,5 °C; rozdzielczość wskazań min. 0,1 °C. - Zakres wilgotności: regulacja wilgotności względnej w zakresie od min. 20% do min. 90% RH; dokładność stabilizacji min. ±2% RH; rozdzielczość wskazań min. 1% RH. - System kontroli klimatu: zintegrowany agregat chłodniczy (chiller) oraz system wymuszonej wentylacji wewnętrznej zapewniający równomierny rozkład parametrów w całej objętości komory. - Sterowanie i programowanie: sterownik mikroprocesorowy z algorytmem PID i funkcją auto-tuningu; możliwość zaprogramowania min. 8 punktów nastawczych (set points) oraz 8 faz stabilizacji; timer dla każdej fazy w zakresie min. 0–9999 min; tryb pracy ciągłej, cyklicznej oraz funkcja opóźnionego startu. - Konstrukcja: stalowa obudowa chroniona powłoką odporną chemicznie; izolacja termiczna z poliuretanu; drzwi podwójnie izolowane z uszczelnieniem silikonowym, wyposażone w szybę inspekcyjną do obserwacji próbek bez otwierania komory. - Gospodarka wodna: system automatycznego zasilania wodą bezpośrednio z sieci wodociągowej oraz tylny odpływ nadmiaru wody (kondensatu). - Bezpieczeństwo: niezależny termostat bezpieczeństwa z sygnalizacją alarmową i ręcznym resetem; klasa ochrony temperaturowej min. 2 zgodnie z DIN 12880. - Pojemność i wymiary: pojemność komory min. 250 l; wymiary wewnętrzne ok. 520 × 590 × 790 mm; wymiary zewnętrzne nie większe niż ok. 750 × 960 × 1400 mm. - Wyposażenie: min. 2 regulowane półki stalowe; dedykowany stół (mebel laboratoryjny) pod urządzenie o odpowiedniej nośności w zestawie. - Parametry elektryczne: zasilanie 230 V, 50/60 Hz; moc znamionowa ok. 1650 W. - Zakres dostawy i usług: dostawa urządzenia wraz ze stołem, montaż, uruchomienie, weryfikacja poprawności działania parametrów klimatycznych oraz szkolenie personelu z obsługi i konserwacji. |  |

# Numer 22

| Nazwa Artykułu | waga laboratoryjna (sartorius) | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Przeznaczenie: waga laboratoryjna klasy precyzyjnej (OIML II), przeznaczona do rutynowych i precyzyjnych prac wagowych w laboratorium tekstylnym, charakteryzująca się wysoką powtarzalnością wyników. - Parametry metrologiczne: - Maksymalne obciążenie (Max): min. 1000 g. - Minimalne obciążenie: większe lub równe 0.1 g - Dokładność odczytu (d): 1 mg. - Działka legalizacyjna (e): większe lub równe 10 mg - Powtarzalność: większe lub równe 1.5 mg - Liniowość: większe lub równe ±3mg - Czas stabilizacji pomiaru nie dłuższy niż 3 s; zakres tary obejmujący pełny zakres pomiarowy przez odejmowanie. - Funkcjonalność oprogramowania: ważenie podstawowe, funkcja liczenia sztuk, tarowanie automatyczne, wskaźnik stabilności wyniku oraz sygnalizacja przeciążenia. - Konstrukcja: szalka wykonana ze stali nierdzewnej; obudowa odporna na warunki laboratoryjne; stopień ochrony min. IP40; regulowane nóżki z wbudowaną poziomicą. - Interfejs i komunikacja: czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD; wbudowany interfejs komunikacyjny RS232 umożliwiający współpracę z komputerem lub drukarką raportów. - Warunki środowiskowe: stabilna praca w temperaturze od +10C do 30C przy wilgotności względnej do 80%. - Zgodność i bezpieczeństwo: certyfikat CE; zgodność z normami EN 45501, IEC/EN 61010-1 oraz IEC/EN 61326-1. - Zasilanie: w komplecie |  |

# Numer 23

| Nazwa Artykułu | wykrojnik do badania masy powierzchniowej wyrobów włókienniczych (produkt komplementarny do wagi laboratoryjnej) | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Przeznaczenie: ręczne urządzenie laboratoryjne do precyzyjnego i powtarzalnego wykrawania próbek kołowych z tkanin i dzianin. - Parametry wymiarowe: - Nominalna średnica wycinanej próbki: 100 mm (10 cm). - Maksymalna grubość wycinanego materiału: do 3 mm. - Konstrukcja i mechanizm tnący: - Korpus wykonany z trwałych materiałów odpornych na zużycie eksploatacyjne. - Elementy tnące (ostrza) wykonane z stali hartowanej, zapewniającej długotrwałe zachowanie ostrości krawędzi oraz czyste cięcie bez strzępienia materiału. - Ergonomia i obsługa: urządzenie wyposażone w ergonomiczne pokrętło lub mechanizm docisku, umożliwiający płynną i bezpieczną obsługę przy użyciu minimalnej siły fizycznej. - Bezpieczeństwo: konstrukcja zapewniająca ochronę dłoni operatora przed bezpośrednim kontaktem z ostrzami podczas procesu wykrawania. - Zakres dostawy: kompletny wykrojnik gotowy do natychmiastowej eksploatacji, - dokumentacja techniczna oraz instrukcja obsługi w języku polskim, - deklaracja zgodności z normami wymaganymi w laboratoriach przemysłowych. - Kompatybilność: urządzenie stanowi uzupełnienie stanowiska wagowego (poz. 22) w procesie wyznaczania parametrów fizycznych materiałów tekstylnych. |  |

# Numer 24

| Nazwa Artykułu | urządzenie do badania grubości (Ticknestester) + software z certyfikatem kalibracji | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Typ urządzenia: stacjonarny tester grubości (grubościomierz) o konstrukcji kolumnowej, przeznaczony do precyzyjnych pomiarów wyrobów tekstylnych, papieru, gumy, filcu i materiałów pokrewnych. - System odczytu: cyfrowy wyświetlacz elektroniczny zintegrowany z głowicą pomiarową. - Zgodność z normami: urządzenie umożliwiające wykonywanie badań w pełnej zgodności z normą UNI EN ISO 5084 lub równoważną. - Zakres pomiarowy: min. 0–10 mm. - Rozdzielczość pomiaru: min. 0,01 mm. - System nacisku: konstrukcja umożliwiająca uzyskanie nacisku pomiarowego o wartościach 0,1 kPa oraz 1 kPa (poprzez wymienne obciążniki lub zintegrowany system regulacji nacisku). - Konstrukcja: stabilny, ciężki korpus minimalizujący drgania; płaski stół pomiarowy wykonany z materiału odpornego na odkształcenia i korozję. - Oprogramowanie: dedykowany system informatyczny (software) umożliwiający transmisję danych z urządzenia do komputera, ich archiwizację oraz generowanie raportów z badań. - Metrologia: dostawa obejmuje aktualny certyfikat/świadectwo kalibracji potwierdzające dokładność i powtarzalność wskazań urządzenia. - Wyposażenie dodatkowe: dedykowany stół laboratoryjny o nośności i wymiarach zapewniających stabilną oraz ergonomiczną pracę z urządzeniem. - Zakres usług: * dostawa i posadowienie urządzenia na stanowisku pracy, - podłączenie i konfiguracja zasilania oraz oprogramowania, - przeprowadzenie testu funkcjonalnego potwierdzającego gotowość do eksploatacji, - szkolenie personelu w zakresie bezpiecznej obsługi, procedur pomiarowych oraz podstawowej konserwacji |  |

# Numer 25

| Nazwa Artykułu | urządzenie do określania odporności koloru na czyszczenie chemiczne lub pranie (Autowash) z wyposażeniem | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Przeznaczenie: laboratoryjne urządzenie rotacyjne do badania odporności wybarwień na pranie wodne, czyszczenie chemiczne (dry cleaning) oraz procesy barwierskie atmosferyczne, dedykowane dla tekstyliów oraz skór naturalnych i syntetycznych. - Zgodność z normami: możliwość wykonywania badań zgodnie z normami ISO 105 (części: C06, C08, C09, C10, C12, D01, E03, E12, X05), ISO 11643, AATCC (61, 86, 132, 151, 190) lub równoważnymi. - Pojemność układu roboczego: wyposażenie w min. 8 naczyń roboczych (beakerów) o pojemności min. 550 ml każde. - System mocowania naczyń: szybkozłączny system montażu (typu bagnetowego lub równoważny), zapewniający pełną szczelność oraz bezpieczeństwo operatora. - Parametry termiczne: maksymalna temperatura pracy min. +98 °C; dokładność stabilizacji temperatury min. ±1 °C; szybkość przyrostu temperatury min. 2,0 °C/min. - Parametry mechaniczne: dwie prędkości obrotowe rotora: standardowa min. 40 obr./min (badawcza) oraz zredukowana ok. 22 obr./min (serwisowa/bezpiecznego załadunku). - Konstrukcja: wykonanie w całości ze stali nierdzewnej; uszczelnienia wykonane z materiału odpornego chemicznie i termicznie (Viton lub równoważny); wanna wodna z izolacją termiczną. - Sterowanie i bezpieczeństwo: programowalny elektroniczny sterownik temperatury i czasu (timer); panel sterowania odseparowany fizycznie od strefy roboczej (mokrej); system zabezpieczeń przed wyciekiem cieczy. - Parametry fizyczne i zasilanie: masa urządzenia do 150 kg; wymiary zewnętrzne nie większe niż ok. 1100 × 800 × 1200 mm; zasilanie trójfazowe 3 × 400 V, 50/60 Hz; moc znamionowa ok. 8 kW. - Wyposażenie standardowe: * komplet 8 naczyń 550 ml, - zestaw stalowych elementów mieszających (kulki/dyski) zgodny z wymaganiami przywołanych norm, - zestaw detergentów referencyjnych wg ISO 6330 (min. 1,5 kg mydła i 2 kg detergentu), - tkanina referencyjna (min. 50 mb), - skala szarości do oceny zmiany barwy i brudzenia. - Zakres usług: dostawa do siedziby zamawiającego, instalacja, uruchomienie, test funkcjonalny oraz szkolenie personelu z zakresu obsługi, doboru parametrów i interpretacji wyników. |  |